## CTCH RHM
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ Y TẾ CHUYÊN KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH, RĂNG HÀM MẶT NĂM 2024 TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-BV ngày tháng năm 2023 của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An)
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu sử dụng | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến đề xuất
1 | CT1 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng | Bộ ít nhất gồm có: 1. Chuôi không xi măng chất liệu hợp kim Titanium, phủ hydroxyapatite (HA), góc cổ chuôi ≥130 độ và ≤138 độ, cỡ chuôi ≥0 và ≤20, chiều dài ≥110mm và ≤190mm, có nhiều cỡ. 2. Chỏm cỡ ≥20mm và ≤40mm, có nhiều cỡ. 3. Ổ cối bán phần cỡ ≥38mm và ≤62mm, có nhiều cỡ. | Bộ | 25
2 | CT2 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng | Bộ ít nhất gồm có: 1. Chuôi không xi măng chất liệu hợp kim Titanium, phủ calcium phosphat, góc cổ chuôi ≥130 độ và ≤138 độ, cỡ chuôi ≥0 và ≤20, chiều dài ≥110mm và ≤190mm, có nhiều cỡ. 2. Chỏm cỡ ≥20mm và ≤40mm, có nhiều cỡ. 3. Ổ cối bán phần cỡ ≥38mm và ≤62mm, có nhiều cỡ. | Bộ | 25
3 | CT3 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng | Bộ ít nhất gồm có: 1. Chuôi không xi măng chất liệu hợp kim Titanium, phủ Titanium, cổ chuôi ≥130 độ và ≤138 độ, cỡ chuôi ≥0 và ≤20, chiều dài ≥110mm và ≤190mm, có nhiều cỡ. 2. Chỏm cỡ ≥20mm và ≤40mm, có nhiều cỡ. 3. Ổ cối bán phần cỡ ≥38mm và ≤62mm, có nhiều cỡ. | Bộ | 25
4 | CT4 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài | Bộ ít nhất gồm có: 1. Chuôi không xi măng chất liệu hợp kim Titanium, độ dài chuôi ≥100mm và ≤400mm, đường kính cổ ≤20mm, có nhiều cỡ 2. Chỏm cỡ ≥20mm và ≤40mm, có nhiều cỡ 3. Ổ cối bán phần cỡ ≥38mm và ≤62mm, có nhiều cỡ | Bộ | 15
5 | CT5 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài | Bộ ít nhất gồm có: 1. Chuôi không xi măng chất liệu hợp kim Titanium, góc cổ chuôi ≥125 độ và ≤138 độ 2. Chỏm chất liệu hợp kim Cobalt Chrome, cỡ ≥20mm và ≤40mm, có nhiều cỡ 3. Ổ cối không xi măng cỡ ≥44mm và ≤62mm, có tối thiểu 3 lỗ để bắt vít ổ cối, có nhiều cỡ 4. Lớp đệm chất liệu Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE), thiết kế gờ chống trật ≥0 độ và ≤20 độ 5. Vít ổ cối chất liệu hợp kim Titanium, đường kính ≥5.0mm và ≤7.0mm, chiều dài ≥15mm và ≤50mm. | Bộ | 5
6 | CT6 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng | Bộ ít nhất gồm có: 1. Chuôi không xi măng chất liệu hợp kim Titanium, phủ hydroxyapatite (HA), góc cổ chuôi ≥125 độ và ≤138 độ, cỡ chuôi ≥0 và ≤20, chiều dài ≥110mm và ≤190mm, có nhiều cỡ. 2. Chỏm chất liệu hợp kim Cobalt Chrome, cỡ ≥20mm và ≤40mm, có nhiều cỡ 3. Ổ cối không xi măng cỡ ≥44mm và ≤62mm, có tối thiểu 3 lỗ để bắt vít ổ cối, có nhiều cỡ 4. Lớp đệm chất liệu Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE), thiết kế gờ chống trật ≥0 độ và ≤20 độ 5. Vít ổ cối chất liệu hợp kim Titanium, đường kính ≥5.0mm và ≤7.0mm, chiều dài ≥15mm và ≤50mm. | Bộ | 20
7 | CT7 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng | Bộ ít nhất gồm có: 1. Chuôi không xi măng chất liệu hợp kim Titanium, phủ calcium phosphat, góc cổ chuôi ≥125 độ và ≤138 độ, cỡ chuôi ≥0 và ≤20, chiều dài ≥110mm và ≤190mm, có nhiều cỡ. 2. Chỏm chất liệu hợp kim Cobalt Chrome, cỡ ≥20mm và ≤40mm, có nhiều cỡ 3. Ổ cối không xi măng cỡ ≥44mm và ≤62mm, có tối thiểu 3 lỗ để bắt vít ổ cối, có nhiều cỡ 4. Lớp đệm chất liệu Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE), thiết kế gờ chống trật ≥0 độ và ≤20 độ 5. Vít ổ cối chất liệu hợp kim Titanium, đường kính ≥5.0mm và ≤7.0mm, chiều dài ≥15mm và ≤50mm. | Bộ | 20
8 | CT8 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng | Bộ ít nhất gồm có: 1. Chuôi không xi măng chất liệu hợp kim Titanium, phủ Titanium, góc cổ chuôi ≥125 độ và ≤138 độ, cỡ chuôi ≥0 và ≤20, chiều dài ≥110mm và ≤190mm, có nhiều cỡ. 2. Chỏm chất liệu hợp kim Cobalt Chrome, cỡ ≥20mm và ≤40mm, có nhiều cỡ 3. Ổ cối không xi măng cỡ ≥44mm và ≤62mm, có tối thiểu 3 lỗ để bắt vít ổ cối, có nhiều cỡ 4. Lớp đệm chất liệu Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE), thiết kế gờ chống trật ≥0 độ và ≤20 độ 5. Vít ổ cối chất liệu hợp kim Titanium, đường kính ≥5.0mm và ≤7.0mm, chiều dài ≥15mm và ≤50mm. | Bộ | 20
9 | CT9 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on PE | Bộ ít nhất gồm có: 1. Chuôi không xi măng chất liệu hợp kim Titanium, phủ hydroxyapatite (HA), góc cổ chuôi ≥125 độ và ≤138 độ, cỡ chuôi ≥0 và ≤20, chiều dài ≥110mm và ≤190mm, có nhiều cỡ. 2. Chỏm chất liệu Ceramic, cỡ ≥20mm và ≤40mm, có nhiều cỡ 3. Ổ cối không xi măng cỡ ≥44mm và ≤62mm, có tối thiểu 3 lỗ để bắt vít ổ cối, có nhiều cỡ 4. Lớp đệm chất liệu Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE), thiết kế gờ chống trật ≥0 độ và ≤20 độ 5. Vít ổ cối chất liệu hợp kim Titanium, đường kính ≥5.0mm và ≤7.0mm, chiều dài ≥15mm và ≤50mm. | Bộ | 25
10 | CT10 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on PE | Bộ ít nhất gồm có: 1. Chuôi không xi măng chất liệu hợp kim Titanium, phủ calcium phosphat, góc cổ chuôi ≥125 độ và ≤138 độ, cỡ chuôi ≥0 và ≤20, chiều dài ≥110mm và ≤190mm, có nhiều cỡ. 2. Chỏm chất liệu Ceramic, cỡ ≥20mm và ≤40mm, có nhiều cỡ 3. Ổ cối không xi măng cỡ ≥44mm và ≤62mm, có tối thiểu 3 lỗ để bắt vít ổ cối, có nhiều cỡ 4. Lớp đệm chất liệu Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE), thiết kế gờ chống trật ≥0 độ và ≤20 độ 5. Vít ổ cối chất liệu hợp kim Titanium, đường kính ≥5.0mm và ≤7.0mm, chiều dài ≥15mm và ≤50mm. | Bộ | 25
11 | CT11 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on PE | Bộ ít nhất gồm có: 1. Chuôi không xi măng chất liệu hợp kim Titanium, phủ Titanium, góc cổ chuôi ≥125 độ và ≤138 độ, cỡ chuôi ≥0 và ≤20, chiều dài ≥110mm và ≤190mm, có nhiều cỡ. 2. Chỏm chất liệu Ceramic, cỡ ≥20mm và ≤40mm, có nhiều cỡ 3. Ổ cối không xi măng cỡ ≥44mm và ≤62mm, có tối thiểu 3 lỗ để bắt vít ổ cối, có nhiều cỡ 4. Lớp đệm chất liệu Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE), thiết kế gờ chống trật ≥0 độ và ≤20 độ 5. Vít ổ cối chất liệu hợp kim Titanium, đường kính ≥5.0mm và ≤7.0mm, chiều dài ≥15mm và ≤50mm. | Bộ | 25
12 | CT12 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic | Bộ ít nhất gồm có: 1. Chuôi không xi măng chất liệu hợp kim Titanium, phủ hydroxyapatite (HA), góc cổ chuôi ≥125 độ và ≤138 độ, cỡ chuôi ≥0 và ≤20, chiều dài ≥110mm và ≤190mm, có nhiều cỡ. 2. Chỏm chất liệu bằng Ceramic, cỡ ≥20mm và ≤40mm, có nhiều cỡ 3. Ổ cối không xi măng cỡ ≥44mm và ≤62mm, có tối thiểu 3 lỗ để bắt vít ổ cối, có nhiều cỡ 4. Lớp đệm chất liệu Ceramic, thiết kế gờ chống trật ≥0 độ và ≤20 độ 5. Vít ổ cối chất liệu hợp kim Titanium, đường kính ≥5.0mm và ≤7.0mm, chiều dài ≥15mm và ≤50mm | Bộ | 20
13 | CT13 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic | Bộ ít nhất gồm có: 1. Chuôi không xi măng chất liệu hợp kim Titanium, phủ calcium phosphat, góc cổ chuôi ≥125 độ và ≤138 độ, cỡ chuôi ≥0 và ≤20, chiều dài ≥110mm và ≤190mm, có nhiều cỡ. 2. Chỏm chất liệu bằng Ceramic, cỡ ≥20mm và ≤40mm, có nhiều cỡ 3. Ổ cối không xi măng cỡ ≥44mm và ≤62mm, có tối thiểu 3 lỗ để bắt vít ổ cối, có nhiều cỡ 4. Lớp đệm chất liệu Ceramic, thiết kế gờ chống trật ≥0 độ và ≤20 độ 5. Vít ổ cối chất liệu hợp kim Titanium, đường kính ≥5.0mm và ≤7.0mm, chiều dài ≥15mm và ≤50mm | Bộ | 20
14 | CT14 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic | Bộ ít nhất gồm có: 1. Chuôi không xi măng chất liệu hợp kim Titanium, phủ Titanium, góc cổ chuôi ≥125 độ và ≤138 độ, cỡ chuôi ≥0 và ≤20, chiều dài ≥110mm và ≤190mm, có nhiều cỡ. 2. Chỏm chất liệu bằng Ceramic, cỡ ≥20mm và ≤40mm, có nhiều cỡ 3. Ổ cối không xi măng cỡ ≥44mm và ≤62mm, có tối thiểu 3 lỗ để bắt vít ổ cối, có nhiều cỡ 4. Lớp đệm chất liệu Ceramic, thiết kế gờ chống trật ≥0 độ và ≤20 độ 5. Vít ổ cối chất liệu hợp kim Titanium, đường kính ≥5.0mm và ≤7.0mm, chiều dài ≥15mm và ≤50mm | Bộ | 15
15 | CT15 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động đôi | Bộ ít nhất gồm có: 1. Chuôi không xi măng chất liệu hợp kim Titanium, góc cổ chuôi ≥125 độ và ≤138 độ, cỡ chuôi ≥0 và ≤20, chiều dài ≥110mm và ≤190mm, có nhiều cỡ. 2. Chỏm chất liệu bằng hợp kim Cobalt Chrome hoặc thép không gỉ, cỡ ≥20mm và ≤40mm, có nhiều cỡ 3. Ổ cối không xi măng cỡ ≥44mm và ≤62mm, có tối thiểu 3 lỗ để bắt vít ổ cối, có lót ổ cối thiết kế dạng chuyển động đôi, có nhiều cỡ. 4. Lớp đệm chất liệu Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE), thiết kế gờ chống trật ≥0 độ và ≤20 độ 5. Vít ổ cối chất liệu hợp kim Titanium, đường kính ≥5.0mm và ≤7.0mm, chiều dài ≥15mm và ≤50mm | Bộ | 20
16 | CT17 | Khớp gối | Bộ ít nhất gồm có: 1. Lồi cầu xương đùi có xi măng: chất liệu hợp kim Cobalt Chrome, độ rộng trong ngoài ≥ 40mm, thiết kế phải trái riêng biệt theo giải phẫu, có tối thiểu 4 cỡ 2. Mâm chày có xi măng, chất liệu hợp kim Cobalt Chrome, độ rộng trong ngoài ≥40mm, có tối thiểu 4 cỡ 3. Lớp đệm mâm chày: chất liệu Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE), độ dày ≥ 6mm, có tối thiểu 4 cỡ. 4. Xi măng kháng sinh cho khớp gối. 5. Bánh chè cỡ ≥ 20mm, có nhiều cỡ, chất liệu Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE) | Bộ | 10
17 | CT18 | Khớp gối | Bộ ít nhất gồm có: 1. Lồi cầu xương đùi có xi măng: chất liệu hợp kim Cobalt Chrome, độ rộng trong ngoài ≥ 40mm, thiết kế phải trái riêng biệt theo giải phẫu, có tối thiểu 4 cỡ 2. Mâm chày có xi măng, chất liệu hợp kim Cobalt Chrome, độ rộng trong ngoài ≥40mm, có tối thiểu 4 cỡ 3. Lớp đệm mâm chày: chất liệu Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE), độ dày ≥ 6mm, có tối thiểu 4 cỡ, có khả năng xoay được. 4. Xi măng kháng sinh cho khớp gối. 5. Bánh chè cỡ ≥ 20mm, có nhiều cỡ, chất liệu Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE) | Bộ | 5
18 | CT19 | Khớp vai bán phần | Bộ ít nhất gồm có: 1. Chuôi khớp chất liệu hợp kim Titanium, chiều dài ≥ 50mm, có nhiều cỡ. 2. Cổ chuôi chất liệu hợp kim Titanium, chiều cao ≥ 15mm, có nhiều cỡ. 3. Chỏm khớp chất liệu hợp kim Cobalt Chrome, cỡ ≥ 32mm, có nhiều cỡ. | Bộ | 2
19 | CT20 | Khớp vai toàn phần Reverse | Bộ ít nhất gồm có: 1. Chuôi khớp chất liệu hợp kim Titanium, chiều dài ≥ 50mm, có nhiều cỡ 2. Lớp đệm Reverse chất liệu Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE), độ dày ≥ 0mm, có nhiều cỡ. 3. Chỏm ngược chất liệu hợp kim Cobalt Chrome, cỡ ≥ 32mm, có nhiều cỡ. 4. Ổ chảo chất liệu hợp kim Titanium, có nhiều cỡ | Bộ | 2
20 | CT21 | Đinh nội tủy liên mấu chuyển xương đùi | Bộ ít nhất gồm có: Đinh nội tủy: chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính ≥9mm và ≤12mm, dài ≥150mm và ≤240mm. Vít nén ép: chất liệu hợp kim Titanium, đường kính ≥9mm, dài ≥70mm và ≤125mm Vít chốt đầu xa: chất liệu hợp kim Titanium, đường kính ≥4.5mm, chiều dài ≥26mm và ≤80mm | Bộ | 100
21 | CT22 | Đinh nội tủy liên mấu chuyển xương đùi loại dài | Bộ ít nhất gồm có: Đinh nội tủy: chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính ≥9mm và ≤12mm, dài ≥300mm và ≤420mm. Vít nén ép: chất liệu hợp kim Titanium, đường kính ≥9mm, dài ≥70mm và ≤125mm Vít chốt đầu xa: chất liệu hợp kim Titanium, đường kính ≥4.5mm, chiều dài ≥26mm và ≤80mm | Bộ | 20
22 | CT23 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi | Bộ ít nhất gồm có: 01 Nẹp khóa đầu trên xương đùi; 02 Vít khóa. Yêu cầu chi tiết: | Bộ | 30
| CT23.1 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | Chất liệu hợp kim Titanium. Nẹp uốn cong ở đầu gần. Đầu nẹp có ≥2 lỗ, có ren sử dụng được cho vít khoá. Thân nẹp có ≥4 lỗ và ≤14 lỗ, thân nẹp dày ≥5.0mm. | Cái | 30
| CT23.2 | Vít khóa | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính ≥5.0mm; chiều dài ≥10mm và ≤90mm. Mũ vít có ren. Vít tương thích với lỗ ở vùng đầu nẹp khoá đầu trên xương đùi | Cái | 60
23 | CT24 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi | Bộ ít nhất gồm có: 01 Nẹp khóa đầu trên xương đùi; 02 Vít khóa. Yêu cầu chi tiết: | Bộ | 30
| CT24.1 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | Chất liệu thép không gỉ. Nẹp uốn cong ở đầu gần. Đầu nẹp có ≥2 lỗ, có ren sử dụng được cho vít khoá. Thân nẹp có ≥4 lỗ và ≤14 lỗ, thân nẹp dày ≥5.0mm. | Cái | 30
| CT24.2 | Vít khóa | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính ≥5.0mm; chiều dài ≥10mm và ≤90mm. Mũ vít có ren. Vít tương thích với lỗ ở vùng đầu nẹp khoá đầu trên xương đùi | Cái | 60
24 | CT25 | Bộ nẹp vít DHS | Bộ ít nhất gồm có: 01 Nẹp DHS; 01 Vít DHS; 01 Vít nén DHS. Yêu cầu chi tiết: | Bộ | 30
| CT25.1 | Nẹp DHS | Chất liệu thép không gỉ. Nẹp dày ≥5mm. Nẹp có ≥3 lỗ và ≤14 lỗ, chiều dài ≥30mm và ≤300mm. | Cái | 30
| CT25.2 | Vít DHS | Chất liệu thép không gỉ. Chiều dài ≥50mm và ≤110mm. | Cái | 30
| CT25.3 | Vít nén DHS | Chất liệu thép không gỉ. Chiều dài ≥20mm. Dùng tương thích với lỗ của vít DHS | Cái | 30
25 | CT26 | Khung cố định ngoài cẳng chân | Bộ ít nhất gồm có: 2 thanh ren đường kính ≥6mm; ≥4 đinh Schanz đường kính ≥4.5mm. | Bộ | 30
26 | CT27 | Khung Cố định ngoài gần khớp | Bộ ít nhất gồm có: 1 thanh cong bán nguyệt đường kính ≥6mm; 1 thanh thẳng đường kính ≥6mm, 1 thanh răng (hoặc ren) đường kính ≥6mm, ≥5 đinh Schanz đường kính ≥4.5mm. | Bộ | 50
27 | CT28 | Khung Cố định ngoài khung chậu | Bộ ít nhất gồm có: 2 thanh cong đường kính ≥6mm; 3 thanh ren đường kính ≥6mm; ≥4 đinh Schanz đường kính ≥4.5mm. | Bộ | 10
28 | CT29 | Đinh nội tủy đặc nòng | Chất liệu thép không gỉ. Đinh đặc có 4 lỗ bắt vít (2 lỗ đầu gần, 2 lỗ đầu xa), đinh gập góc ở đầu gần. Đường kính đinh ≥8mm và ≤12mm , chiều dài đinh ≥280mm và ≤420mm. | Cái | 50
29 | CT30 | Đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng | Chất liệu thép không gỉ. Đinh rỗng nòng. Đường kính đinh ≥9mm và ≤12mm , chiều dài đinh ≥280mm và ≤420mm. | Cái | 60
30 | CT31 | Đinh nội tủy xương chày rỗng nòng | Chất liệu thép không gỉ. Đinh rỗng nòng. Đường kính đinh ≥8mm và ≤11mm , chiều dài đinh ≥280mm và ≤420mm. | Cái | 60
31 | CT32 | Đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng | Chất liệu hợp kim Titanium. Đinh rỗng nòng. Đường kính đinh ≥9mm và ≤12mm , chiều dài đinh ≥280mm và ≤420mm. | Cái | 60
32 | CT33 | Đinh nội tủy xương chày rỗng nòng | Chất liệu hợp kim Titanium. Đinh rỗng nòng. Đường kính đinh ≥8mm và ≤11mm , chiều dài đinh ≥280mm và ≤420mm. | Cái | 60
33 | CT34 | Vít chốt đinh nội tuỷ đặc nòng | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính thân vít ≥3.5mm và ≤5.0mm. Đầu bắt vít và đầu cổ mũ vít đều có ren, đoạn giữa thân vít trơn. | Cái | 200
34 | CT35 | Vít chốt đinh nội tuỷ rỗng nòng | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính thân vít ≥3.5mm và ≤5.0mm. | Cái | 480
35 | CT36 | Vít chốt đinh nội tuỷ rỗng nòng | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính thân vít ≥3.5mm và ≤5.0mm. | Cái | 480
36 | CT37 | Vít khóa cho đinh xương đùi | Chất liệu hợp kim hợp kim Titanium. Đường kính 6.5mm, chiều dài ≥60mm và ≤100 mm. | Cái | 120
37 | CT38 | Đinh kít ne | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính ≥1.0mm và ≤3.5mm, dài ≥200mm và ≤400mm. | Cái | 2000
38 | CT39 | Nẹp khoá xương bản hẹp | Chất liệu thép không gỉ. Nẹp có lỗ ren sử dụng được cho vít khoá. Bề dày nẹp ≥3.5mm, nẹp rộng ≥11mm và ≤15mm. Nẹp có từ 6 đến 15 lỗ, chiều dài nẹp ≥70mm và ≤250mm. | Cái | 20
39 | CT40 | Nẹp khoá xương bản hẹp | Chất liệu hợp kim Titanium. Nẹp có lỗ ren sử dụng được cho vít khoá. Bề dày nẹp ≥3.5mm, nẹp rộng ≥11mm và ≤15mm. Nẹp có từ 6 đến 15 lỗ, chiều dài nẹp ≥70mm và ≤250mm. | Cái | 45
40 | CT41 | Nẹp xương bản nhỏ | Chất liệu thép không gỉ. Bề dày nẹp ≥2mm và ≤4mm, nẹp rộng ≥10mm và ≤12mm. Số lỗ ≥4 lỗ và ≤15 lỗ, chiều dài nẹp ≥70mm và ≤220mm. | Cái | 20
41 | CT42 | Nẹp khoá xương bản nhỏ | Chất liệu thép không gỉ. Lỗ nẹp có ren dùng được với vít khóa đường kính 3.5mm. Bề dày nẹp ≥2mm và ≤4mm, nẹp rộng ≥10mm và ≤12mm. Số lỗ ≥4 lỗ và ≤15 lỗ, chiều dài nẹp ≥70mm và ≤220mm. | Cái | 50
42 | CT43 | Nẹp khoá xương bản nhỏ | Chất liệu hợp kim Titanium. Lỗ nẹp có ren dùng được với vít khóa đường kính 3.5mm. Bề dày nẹp ≥2mm và ≤4mm, nẹp rộng ≥10mm và ≤12mm. Số lỗ ≥4 lỗ và ≤15 lỗ, chiều dài nẹp ≥70mm và ≤220mm. | Cái | 95
43 | CT44 | Nẹp khoá xương bản rộng | Chất liệu thép không gỉ. Lỗ nẹp có ren dùng được với vít khóa đường kính ≥4.5mm. Bề dày nẹp ≥5mm. Số lỗ ≥4 lỗ và ≤15 lỗ, chiều dài nẹp ≥110mm và ≤300mm. | Cái | 30
44 | CT45 | Nẹp khoá xương bản rộng | Chất liệu hợp kim Titanium. Lỗ nẹp có ren dùng được với vít khóa đường kính ≥4.5mm. Bề dày nẹp ≥5mm. Số lỗ ≥4 lỗ và ≤15 lỗ, chiều dài nẹp ≥110mm và ≤300mm. | Cái | 35
45 | CT46 | Nẹp xương lòng máng | Chất liệu thép không gỉ. Bề dày nẹp ≤1.5mm, có ≥4 lỗ và ≤10 lỗ. | Cái | 20
46 | CT47 | Nẹp xương hình mắt xích | Chất liệu thép không gỉ. Nẹp dày ≥2.5mm và ≤3.5mm , có ≥4 lỗ và ≤15 lỗ. | Cái | 20
47 | CT48 | Nẹp khoá xương hình mắt xích | Chất liệu thép không gỉ. Nẹp dày ≥2.5mm và ≤3.5mm , có ≥4 lỗ và ≤15 lỗ, lỗ nẹp có ren sử dụng được với vít khoá. | Cái | 10
48 | CT49 | Nẹp khoá xương hình mắt xích | Chất liệu hợp kim Titanium. Nẹp dày ≥2.5mm và ≤3.5mm, có ≥4 lỗ và ≤15 lỗ, lỗ nẹp có ren sử dụng được với vít khoá. | Cái | 10
49 | CT50 | Nẹp khóa xương đòn | Chất liệu thép không gỉ. Nẹp khóa xương đòn cong chữ S, có ≥6 lỗ và ≤10 lỗ. Lỗ nẹp có ren sử dụng được với vít khoá. | Cái | 40
50 | CT51 | Nẹp khóa xương đòn | Chất liệu hợp kim Titanium. Nẹp khóa xương đòn cong chữ S, có ≥6 lỗ và ≤10 lỗ. Lỗ nẹp có ren sử dụng được với vít khoá. | Cái | 35
51 | CT52 | Nẹp khóa đầu ngoài xương đòn | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu nẹp có ≥3 lỗ, thân nẹp có ≥3 lỗ và ≤10 lỗ. Lỗ nẹp có ren dùng với vít khoá. | Cái | 10
52 | CT53 | Nẹp khóa xương đòn có móc | Chất liệu hợp kim Titanium. Nẹp có ≥3 lỗ và ≤8 lỗ. Lỗ nẹp có ren dùng với vít khoá. | Cái | 5
53 | CT54 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | Chất liệu thép không gỉ. Nẹp dày ≤5mm. Đầu nẹp có ≥4 lỗ và ≤9 lỗ, lỗ nẹp có ren dùng cho vít khóa. Thân nẹp có ≥2 lỗ và ≤15 lỗ | Cái | 15
54 | CT55 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | Chất liệu hợp kim Titanium. Nẹp dày ≤5mm. Đầu nẹp có ≥4 lỗ và ≤9 lỗ, lỗ nẹp có ren dùng cho vít khóa. Thân nẹp có ≥2 lỗ và ≤15 lỗ | Cái | 25
55 | CT56 | Nẹp khóa đầu dưới sau/ngoài xương cánh tay | Chất liệu thép không gỉ. Nẹp dày ≥2.0mm và ≤4.0mm. Thân nẹp có ≥3 lỗ và ≤14 lỗ, lỗ nẹp có ren dùng được với vít khoá. Sử dụng cho đầu dưới, sau hoặc ngoài xương cánh tay. | Cái | 5
56 | CT57 | Nẹp khóa đầu dưới sau/ngoài xương cánh tay | Chất liệu hợp kim Titanium. Nẹp dày ≥2.0mm và ≤4.0mm. Thân nẹp có ≥3 lỗ và ≤14 lỗ, lỗ nẹp có ren dùng được với vít khoá. Sử dụng cho đầu dưới, sau hoặc ngoài xương cánh tay. | Cái | 5
57 | CT58 | Nẹp khóa đầu dưới trong xương cánh tay | Chất liệu thép không gỉ. Nẹp dày ≥2.0mm và ≤4.0mm. Thân nẹp có ≥3 lỗ và ≤14 lỗ, lỗ nẹp có ren dùng được với vít khoá. Sử dụng cho đầu dưới, trong xương cánh tay. | Cái | 2
58 | CT59 | Nẹp khóa đầu dưới trong xương cánh tay | Chất liệu hợp kim Titanium. Nẹp dày ≥2.0mm và ≤4.0mm. Thân nẹp có ≥3 lỗ và ≤14 lỗ, lỗ nẹp có ren dùng được với vít khoá. Sử dụng cho đầu dưới, trong xương cánh tay. | Cái | 2
59 | CT60 | Nẹp khóa đầu trên xương trụ | Chất liệu hợp kim Titanium. Nẹp dày ≤3.5mm. Nẹp có ≥4 lỗ và ≤14 lỗ. | Cái | 3
60 | CT61 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay | Chất liệu thép không gỉ. Dày ≤2.2mm. Chữ T đầu ≥3 lỗ và ≤8 lỗ. Thân nẹp có ≥3 lỗ và ≤8 lỗ. Lỗ nẹp có ren dùng được với vít khoá. | Cái | 20
61 | CT62 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay | Chất liệu hợp kim Titanium. Dày ≤2.2mm. Chữ T đầu ≥3 lỗ và ≤8 lỗ. Thân nẹp có ≥3 lỗ và ≤8 lỗ. Lỗ nẹp có ren dùng được với vít khoá. | Cái | 45
62 | CT63 | Nẹp khóa mắt xích mini | Chất liệu hợp kim Titanium. Nẹp dày ≤2.5mm , có ≥4 lỗ và ≤8 lỗ, lỗ nẹp có ren sử dụng được vít khoá và vít xương cứng đường kính 2.4mm. | Cái | 20
63 | CT64 | Nẹp khóa mini | Chất liệu hợp kim Titanium. Nẹp dày≤2.5mm , có ≥4 lỗ và ≤8 lỗ, đầu nẹp ≥2 lỗ thiết kế hình chữ T, lỗ nẹp có ren sử dụng được vít khoá và vít xương cứng đường kính 2.4mm. | Cái | 20
64 | CT65 | Nẹp khóa mini | Chất liệu hợp kim Titanium. Nẹp dày ≤2.5mm, có ≥4 lỗ và ≤8 lỗ, thiết kế hình chữ L, lỗ nẹp có ren sử dụng được vít khoá và vít xương cứng đường kính 2.4mm. | Cái | 20
65 | CT66 | Vít rỗng nén ép không đầu | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính 2.4mm. Loại ren ngắn, chiều dài ren ≥4mm và ≤10mm , vít chiều dài ≥10mm và ≤40mm . Loại ren dài, chiều dài ren ≥6mm và ≤16mm , vít chiều dài ≥15mm và ≤40mm. | Cái | 10
66 | CT67 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | Chất liệu thép không gỉ. Nẹp dày ≥5.0mm. Nẹp có ≥4 lỗ và ≤14 lỗ, lỗ nẹp có ren dùng cho vít khóa. | Cái | 10
67 | CT68 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | Chất liệu hợp kim Titanium. Nẹp dày ≥5.0mm. Nẹp có ≥4 lỗ và ≤14 lỗ, lỗ nẹp có ren dùng cho vít khóa. | Cái | 35
68 | CT69 | Nẹp khóa đầu trên xương chày | Chất liệu thép không gỉ. Nẹp dày ≥3.8mm, rộng ≥14mm. Đầu nẹp có ≥3 lỗ và ≤6 lỗ, lỗ nẹp có ren dùng cho vít khóa ≥4.5mm. Thân nẹp có ≥2 lỗ và ≤15 lỗ | Cái | 35
69 | CT70 | Nẹp khóa đầu trên xương chày | Chất liệu hợp kim Titanium. Nẹp dày ≥3.8mm, rộng ≥14mm. Đầu nẹp có ≥3 lỗ và ≤6 lỗ, lỗ nẹp có ren dùng cho vít khóa ≥4.5mm. Thân nẹp có ≥2 lỗ và ≤15 lỗ | Cái | 45
70 | CT71 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày | Chất liệu hợp kim Titanium. Nẹp dày ≤5mm. Thân nẹp có ≥4 lỗ và ≤12 lỗ, lỗ nẹp có ren dùng cho vít khóa. | Cái | 15
71 | CT72 | Nẹp khóa đầu dưới xương mác | Chất liệu hợp kim Titanium. Nẹp dày ≤3mm, rộng ≤11mm . Nẹp có ≥3 lỗ và ≤12 lỗ, lỗ nẹp có ren dùng được với vít khoá. | Cái | 10
72 | CT73 | Nẹp xương gót | Chất liệu thép không gỉ. Nẹp dày ≤6mm, có ≥3 lỗ và ≤20 lỗ. Lỗ nẹp có ren dùng được với vít khoá. | Cái | 15
73 | CT74 | Nẹp xương gót | Chất liệu hợp kim Titanium. Nẹp dày ≤6mm, có ≥3 lỗ và ≤20 lỗ. Lỗ nẹp có ren dùng được với vít khoá. | Cái | 15
74 | CT75 | Vít khóa | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính 2.4mm; chiều dài ≥8mm và ≤60mm, có nhiều cỡ. Mũ vít có ren. | Cái | 400
75 | CT76 | Vít khóa | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính 2.7mm; chiều dài ≥8mm và ≤60mm, có nhiều cỡ. Mũ vít có ren. | Cái | 200
76 | CT77 | Vít khóa | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính 2.7mm; chiều dài ≥8mm và ≤60mm, có nhiều cỡ. Mũ vít có ren. | Cái | 300
77 | CT78 | Vít khóa | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính 3.5mm; chiều dài ≥8mm và ≤60mm, có nhiều cỡ. Mũ vít có ren. | Cái | 1000
78 | CT79 | Vít khóa | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính 3.5mm; chiều dài ≥8mm và ≤60mm, có nhiều cỡ. Mũ vít có ren. | Cái | 1800
79 | CT80 | Vít khóa | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính ≥4.5mm và ≤5.0mm; chiều dài ≥10mm và ≤90mm, có nhiều cỡ. Mũ vít có ren. | Cái | 800
80 | CT81 | Vít khóa | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính ≥4.5mm và ≤5.0mm; chiều dài ≥10mm và ≤90mm, có nhiều cỡ. Mũ vít có ren. | Cái | 1300
81 | CT82 | Vít xương xốp | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính 4.0mm. Chiều dài vít ≥14mm và ≤70mm, có nhiều cỡ. | Cái | 150
82 | CT83 | Vít xương xốp | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính 4.0mm. Chiều dài vít ≥14mm và ≤70mm, có nhiều cỡ. | Cái | 50
83 | CT84 | Vít xương xốp | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính 6.5mm. Chiều dài vít ≥25mm và ≤100mm, có nhiều cỡ. | Cái | 70
84 | CT85 | Vít xương xốp | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính 6.5mm. Chiều dài vít ≥25mm và ≤100mm, có nhiều cỡ. | Cái | 30
85 | CT86 | Vít xương cứng | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính 2.4mm; chiều dài ≥8mm và ≤60mm, có nhiều cỡ. | Cái | 200
86 | CT87 | Vít xương cứng | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính 3.5mm; chiều dài ≥8mm và ≤60mm, có nhiều cỡ. | Cái | 800
87 | CT88 | Vít xương cứng | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính 3.5mm; chiều dài ≥8mm và ≤60mm, có nhiều cỡ. | Cái | 500
88 | CT89 | Vít xương cứng | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính ≥4.5mm và ≤5.0mm, ít nhất có cỡ 4.5mm; chiều dài ≥10mm và ≤90mm, có nhiều cỡ. | Cái | 200
89 | CT90 | Vít xương cứng | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính ≥4.5mm và ≤5.0mm, ít nhất có cỡ 4.5mm; chiều dài ≥10mm và ≤90mm, có nhiều cỡ. | Cái | 400
90 | CT91 | Chỉ thép | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính: ≥0.6mm và ≤2.0mm. Cuộn dài ≥8m. | Cái/Cuộn | 100
91 | CT92 | Chỉ siêu bền | Chất liệu Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE). Chiều dài ≥80cm. Đạt tiêu chuẩn FDA. | Cái | 70
92 | CT93 | Chỉ siêu bền | Chất liệu Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE). Chiều dài ≥80cm. | Cái | 20
93 | CT94 | Lưỡi bào khớp | Chiều dài làm việc ≥12cm, đường kính ≤6.0mm. Đạt tiêu chuẩn FDA. | Cái | 300
94 | CT95 | Lưỡi bào khớp | Chiều dài làm việc ≥12cm, đường kính ≤6.0mm. | Cái | 50
95 | CT96 | Lưỡi cắt đốt | Gồm phần tay cầm có nút bấm. Đầu đốt góc cong 90 độ. Chiều dài làm việc ≥12cm. Đạt tiêu chuẩn FDA. | Cái | 300
96 | CT97 | Lưỡi cắt đốt | Gồm phần tay cầm có nút bấm. Đầu đốt góc cong 90 độ. Chiều dài làm việc ≥12cm. | Cái | 50
97 | CT98 | Lưỡi mài xương | Chiều dài làm việc ≥12cm, đường kính ≤6.0mm. Đạt tiêu chuẩn FDA. | Cái | 50
98 | CT99 | Lưỡi mài xương | Chiều dài làm việc ≥12cm, đường kính ≤6.0mm. | Cái | 50
99 | CT100 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | Tổng chiều dài dây dẫn ≥4.8m. Đạt tiêu chuẩn FDA | Cái | 300
100 | CT101 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | Tổng chiều dài dây dẫn ≥4.8m. | Cái | 50
101 | CT102 | Vít chỉ neo cố định chóp xoay | Vít được kết nối sẵn với tay đóng, kèm 2 sợi chỉ, đường kính ≤3.2mm. Đạt tiêu chuẩn FDA. | Cái | 100
102 | CT103 | Vít chỉ neo cố định chóp xoay | Vít được kết nối sẵn với tay đóng, kèm 2 sợi chỉ, đường kính ≤3.2mm. | Cái | 30
103 | CT104 | Vít neo khâu chóp xoay | Vít có đường kính ≥4.0mm. Đạt tiêu chuẩn FDA. | Cái | 70
104 | CT105 | Vít neo khâu chóp xoay | Vít có đường kính ≥4.0mm. | Cái | 20
105 | CT106 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu | Vít có đường kính ≥6mm và ≤10mm, có nhiều cỡ. Đạt tiêu chuẩn FDA. | Cái | 30
106 | CT107 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu | Vít có đường kính ≥6mm và ≤10mm, có nhiều cỡ. | Cái | 10
107 | CT108 | Vít treo mảnh ghép gân | Gồm thanh treo chất liệu Titanium, chiều dài ≥10mm và vòng dây chiều dài ≥10mm. Đạt tiêu chuẩn FDA. | Cái | 30
108 | CT109 | Vít treo mảnh ghép gân | Gồm thanh treo chất liệu Titanium, chiều dài ≥10mm và vòng dây chiều dài ≥10mm. | Cái | 10
109 | CT110 | Vít treo gân có thể điều chỉnh độ dài | Gồm thanh treo chất liệu Titanium, chiều dài ≥10mm và vòng dây chiều dài ≥10mm, có thể điều chỉnh được độ dài. Đạt tiêu chuẩn FDA. | Cái | 200
110 | CT111 | Vít treo gân có thể điều chỉnh độ dài | Gồm thanh treo chất liệu Titanium, chiều dài ≥10mm và vòng dây chiều dài ≥10mm, có thể điều chỉnh được độ dài. | Cái | 20
111 | CT112 | Vít neo cố định sụn viền | Vít có đường kính ≤2.0mm, gồm 1 đầu neo và 1 chỉ siêu bền. Đạt tiêu chuẩn FDA. | Cái | 15
112 | CT113 | Vít neo cố định sụn viền | Vít có đường kính ≤2.0mm, gồm 1 đầu neo và 1 chỉ siêu bền. | Cái | 5
113 | HM1 | Bơm tiêm nha khoa | Dung tích ≥ 2.2ml | Cái | 2
114 | HM2 | Chỉ thép | Chất liệu thép không gỉ. Chiều dài ≥ 5.0 m, đường kính ≥0.35 và ≤0.45 mm. | Cái/Cuộn | 150
115 | HM3 | Phim X-quang nha khoa rửa nhanh | Phim và nước đóng sẵn trong 1 lá phim. Chiều rộng ≥30mm và ≤32mm, chiều dài ≥40mm và ≤42mm. | Cái/Tờ/ Tấm | 100
116 | HM4 | Vít xương Mini | Chất liệu: Titanium. Đường kính 2.0 mm. Chiều dài ≥6.0 mm và ≤ 8.0 mm, có nhiều cỡ. | Cái | 6500
117 | HM5 | Vít xương Maxi | Chất liệu: Titanium. Đường kính 2.4 mm. Chiều dài ≥10 mm và ≤ 12 mm, có nhiều cỡ. | Cái | 120
118 | HM6 | Vít cố định hàm | Chất liệu: Titanium. Tự bắt. Đường kính 2.0 mm, chiều dài ≥10 mm và ≤ 14 mm, có nhiều cỡ. | Cái | 60
119 | HM7 | Nẹp Mini thẳng | Chất liệu: Titanium. Số lỗ trên thân nẹp: ≥16 lỗ và ≤ 20 lỗ, có nhiều cỡ. Sử dụng được với Vít xương Mini có đường kính 2.0 mm. | Cái | 500
120 | HM8 | Nẹp Maxi thẳng | Chất liệu: Titanium. Số lỗ trên thân nẹp: ≥4 lỗ và ≤ 6 lỗ, có nhiều cỡ. Sử dụng được với Vít xương Maxi có đường kính 2.4 mm. | Cái | 30
121 | HM9 | Nẹp Maxi giữ chỗ | Chất liệu: Titanium. Số lỗ trên thân nẹp: ≥15 lỗ và ≤ 20 lỗ, có nhiều cỡ, quay trái hoặc quay phải. | Cái | 4
122 | HM10 | Cung cố định hàm | Chất liệu: thép không gỉ. Chiều dài ≥10 cm và ≤ 13 cm, có nhiều cỡ. | Cái | 100
123 | HM11 | Mũi khoan răng | Có dạng răng cưa. Chiều dài mũi cắt: 9.0 mm. Chiều dài tay ≥ 44.5 mm. Sử dụng cho tay khoan chậm | Cái | 100
124 | HM12 | Mũi khoan răng | Có dạng răng cưa. Chiều dài mũi cắt: 9.0 mm. Chiều dài tay ≥ 26.0 mm. Sử dụng cho tay khoan nhanh | Cái | 110
125 | HM13 | Kim nha khoa | Kích cỡ kim: 27G. Chiều dài ≥ 21mm. | Cái | 1000
Tổng: 125 mặt hàng
Tổng tiền dự kiến: 54.416.917.200 VND (Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ, bốn trăm mười sáu triệu, chín trăm mười bảy nghìn, hai trăm đồng)
Ghi chú:
- Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi (tương ứng mã HH CT23) bao gồm Nẹp khóa đầu trên xương đùi và Vít khóa (tương ứng 2 mã hàng hóa phụ là CT23.1; CT23.2)
- Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi (tương ứng mã HH CT24) bao gồm Nẹp khóa đầu trên xương đùi và Vít khóa (tương ứng 2 mã hàng hóa phụ là CT24.1; CT24.2)
- Bộ nẹp vít DHS (tương ứng mã HH CT25) bao gồm Nẹp DHS; Vít DHS; Vít nén DHS (tương ứng ứng 3 mã hàng hóa phụ là CT25.1; CT25.2; CT25.3)
Yêu cầu giá các mặt hàng Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi (tương ứng mã HH CT23); Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi (tương ứng mã HH CT24); Bộ nẹp vít DHS (tương ứng mã HH CT25): phải có giá của các mã hàng hoá phụ và Thành tiền của Bộ.